张旭滨和杭州动物医院有限公司新增诊疗仪器项目环境影响评价信息公示

- 项目概况

1、项目名称：张旭滨和杭州动物医院有限公司新增诊疗仪器项目

2、建设单位名称：杭州张旭滨和动物医院有限公司

3、环评单位名称：浙江省环境科技股份有限公司

4、建设地点：浙江省杭州市滨江区滨和路998号中赢国际杭州张旭滨和动物医院二层

5、建设性质：扩建

6、建设内容和规模：本项目拟于动物医院2楼放疗手术室新增1台Mobetron 2000型术中放射治疗用移动式电子线术中直线加速器，用于动物全身肿瘤术中放射治疗。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标

放疗手术室50m评价范围内的环境保护目标为医院内部、园区商铺、院外空地、地面停车场、中赢国际、滨和路。以上场所包括辐射工作人员、非辐射工作人员和其他流动公众。

- 三、主要环境影响预测情况

- 1、施工期对环境的影响

- 本项目的建设是在原有建筑的基础上进行改造，涉及墙体的搭建、装修、装饰等，以上活动将产生一定量的扬尘、施工噪声、施工废水、固体垃圾等污染物，将对周围环境产生一定的影响。本项目建设施工时对环境的影响及应采取的污染防治措施如下：

- （1）大气：在进行施工及装修与装饰时，将产生少量的扬尘和废气，但这方面的影响仅局限在外科楼内。

- （2）噪声：在进行施工及装修与装饰时，将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。

- （3）施工废水：在进行施工及装修与装饰时，将产生少量的施工废水。

- （4）固体垃圾：在进行施工及装修与装饰期间，将产生少量的建筑垃圾及装修垃圾。

- 营运期

- 辐射环境影响分析

项目运行期间主要的环境污染物为Mobetron2000型术中放疗专用加速器运行时产生电子线以及电子线所致的轫致辐射X射线。

- 废气影响分析

Mobetron 2000型术中放疗专用加速器产生的电子及轫致辐射将电离术中放疗专用手术室内空气，产生少量臭氧和氮氧化物。

- 固体废弃物影响分析

本项目手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物。

- 废水影响分析

治疗过程中会产生少量的器械清洗废水、医护手部清洗废水。

- 拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

- 项目拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果见表1。

表1主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

| 项目 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工废水 | 对这些废水进行初级沉淀后回收用于施工场地的洒水降尘。 |
|  | 废气 | 在进行施工及装修与装饰时应及时清扫施工场地并洒水，保持场所清洁、湿润，减少扬尘。 |
|  | 噪声 | 在施工时应严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的标准，尽量使用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业。 |
|  | 固废 | 建筑垃圾和装修垃圾应定点堆放，委托有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止在运输途中散落。 |
| 运营期 | 废气 | 本项目术中放疗专用手术室为层流净化手术室，安装有净化通风系统，手术室产生的臭氧和氮氧化物可通过通风系统排出，臭氧常温下可自行分解为氧气，对环境影响很小。 |
|  | 辐射 | 本项目使用的Mobetron 2000 型术中放射治疗用移动式电子线术中直线加速器为自屏蔽式电子加速器，厂家自带完整铅钢复合自屏蔽体，可有效屏蔽主射束、泄漏与散射辐射。放疗手术室屏蔽防护设计，放疗手术室东墙为200mm红砖+80mm硫酸钡涂层；北墙为200mm红砖+80mm硫酸钡涂层；西墙为200mm红砖+80mm硫酸钡涂层；南墙为200mm红砖+80mm硫酸钡涂层；顶部为120mm砼+80mm硫酸钡涂料；底部为120mm砼+80mm硫酸钡涂料；防护门内嵌4mm铅板。 |
|  | 废水 | 废水依托医院现有医疗废水处理设备处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准要求后，纳入市政污水管网集中处理。 |
|  | 固废 | 医疗废物暂存在各自手术室中的垃圾桶，手术结束集中收集后作为普通医疗废物处理。 |

五、环境影响评价报告初步结论

本项目配备1台Mobetron2000型术中放射治疗用移动式电子线术中直线加速器，用于动物全身肿瘤术中放射治疗。该设备为自屏蔽式电子直线加速器，铅钢复合屏蔽包裹加速管、靶、准直器，主射束外泄漏辐射被设备自身屏蔽。

根据理论计算和类比分析，本项目术中放疗专用加速器的韧致辐射所致专用手术室外的X-γ辐射剂量率满足《放射治疗放射防护要求》（GBZ 121-2020）中“人员居留因子T≥1/2的场所，Hcmax≤10μSv/h；人员居留因子T＜1/2的场所，Hcmax≤20μSv/h”的要求。本项目术中放疗辐射工作人员年有效剂量最大值约为0.022mSv，周围公众年有效剂量最大值约为0.066mSv，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和本项目管理目标（职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv）的剂量限值要求。

建设项目符合国家相关法律规定和产业政策，建设目的明确、理由正当。项目运行期间采取的辐射防护和环境保护措施有效可行，电离辐射对工作人员和公众所致辐射剂量均低于其各自的剂量约束值。因此，在有效落实环评报告中提出的各项辐射防护和环境保护措施以及各项辐射安全管理制度后，将具有从事本次核技术利用活动的技术能力和辐射安全防护能力。从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

六、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众如需查阅相关信息，可致电建设单位或环评单位，时限自本公示发布之日起至2026年7月2日。

七、征求公众意见的范围和主要事项

本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议，征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。公众意见表见网页公示附件。

八、征求公众意见的具体形式

公众可通过发送信函、传真、电子邮件或电话等方式向建设单位、环境影响评价单位反映意见或建议。

九、公众提出意见的起止时间

公众提出意见的时间自2026年06月17日起至2026年07月02日。

十、联系方式

（1）建设单位

建设单位名称：杭州张旭滨和动物医院有限公司

联系地址：浙江省杭州市滨江区滨和路998号中赢国际

联系人：张院

联系电话：0571-86873458

（2）环评单位

单位名称：浙江省环境科技股份有限公司

单位地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇浙谷深蓝6号楼

联系人：王工

联系电话：17280728270

E-mail：wangqian21y@163.com

公示发布单位：杭州张旭滨和动物医院有限公司

公示发布时间：2026年6月17日